**Fac simile di**

**Relazione Tecnica**

…....................., ………........ (luogo e data)

 **Spett. le Politecnico di Torino**

 **Area AQUI**

 **Ufficio Appalti**

 **Corso Duca degli Abruzzi n° 24**

 **10129 – Torino**

**Oggetto:** **Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di:**

**Lotto 3 - Amplificatore di potenza da installare presso EC-L -** CIG 7663605EE5 - CUP E15D1800043007

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pr) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare la carica sociale) della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede operativa in

n. telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sito web

Codice Fiscale

partita IVA n.

*Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, formula la seguente offerta tecnica.*

*Con riferimento ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione, indicare nella tabella sottostante il riferimento alla pagina della scheda tecnica da cui poter evincere la presenza dell’elemento tecnico minimo richiesto.*

*Tabella 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTI TECNICI MINIMI A PENA DI ESCLUSIONE** | **Note (eventuali)** | **N. pagina** **della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento minimo**  |
| 1 | Funzionamento su 4 quadranti |  |  |
| 2 | Costituito da tre unità o da un’unica unità con tre canali controllabili indipendentemente o a formare una unità trifase |  |  |
| 3 | Possibilità di collegare le tre fasi in parallelo per una potenza complessiva pari a tre volte la potenza di fase |  |  |
| 4 | Potenza continuativa minima di ciascuna delle tre unità (fase): ±20 kVA, 18 kW continuativi (In funzionamento da amplificatore e da sink, in AC.) |  |  |
| 5 | Potenza complessiva continuativa minima ±60 kVA, 54 kW continuativi (In funzionamento da amplificatore e da sink, in AC) |  |  |
| 6 | Recupero in rete della potenza nella modalità sink con efficienza ≥ 85% |  |  |
| 7 | Tensione di alimentazione 230/400V AC 50 Hz (è ammessa sia la soluzione trifase con neutro che senza neutro) |  |  |
| 8 | Lato rete THDi < 5% e fattore di potenza ≥ 0.9 alla potenza nominale  |  |  |
| 9 | Ranges di tensione in uscita (devono essere previsti almeno i seguenti):* + fondo scala fase-neutro nell’intervallo 240-280Vrms
	+ fondo scala fase-fase nell’intervallo 460-490Vrms
 |  |  |
| 10 | Ampiezza di banda in frequenza minima:* + small signal (10%): DC … 1.5kHz (-3dB)
 |  |  |
| 11 | Tempo di salita ≤ 2ms  |  |  |
| 12 | Accuratezza della tensione in uscita ≤ 0.2% del fondo scala +0.2% del valore programmato |  |  |
| 13 | Risoluzione della tensione in uscita ≤ 20mVrms |  |  |
| 14 | Ripple picco-picco < 0.6% del fondo scala |  |  |
| 15 | Isolamento galvanico |  |  |
| 16 | Sistema di protezione contro sovraccarico / corto circuito / sovratemperatura |  |  |
| 17 | Ingresso di segnale esterno analogico:* + Compreso fra ±10V picco e ±16V picco
	+ Impedenza di ingresso ≥ 10kΩ
 |  |  |
| 18 | Generatore di segnali interno |  |  |
| 19 | Compatibile con simulatori real-time (possibilità di connessione tramite ingressi/uscite analogiche) per l’esecuzione di Power Hardware in the Loop |  |  |
| 20 | Pannello di connessione per l’EUT e sistema di spegnimento di emergenza |  |  |
| 21 | Interfaccia per controllo remoto Ethernet 100Mbit |  |  |
| 22 | Comprensivo di sistema di misura delle tensioni e correnti di uscita:* + Accuratezza minima 0.4% della lettura + 0.4% del fondo scala per segnali fino a 1 kHz
	+ Uscite con connettori
	+ Tensione di uscita ±10V picco
 |  |  |
| 23 | Compreso di rack e ruote |  |  |
| 24 | Consegna e messa in servizio inclusi |  |  |

**Nella Tabella sottostante *apporre una “X” in corrispondenza dell’elemento tecnico premiale offerto.***

*Tabella 2*

|  |
| --- |
| **EV1**  |
| Recupero in rete della potenza nella modalità sink con efficienza ≥ 90% | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV2**  |
| Lato rete THDi < 3% alla potenza nominale | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV3**  |
| Fattore di potenza ≥ 0.95 alla potenza nominale | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **Modalità di funzionamento aggiuntive:** |
| **EV4** |
| Emulatore di batterie | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 5**  |
| Emulatore PV | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 6** |
| Generatore di corrente DC | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **Ampiezza di banda in frequenza minima:** |
| **EV7**  |
| small signal (10%): DC … 5kHz (-3dB) | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV8** |
| small signal (10%): DC … 10kHz (-3dB) | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV9**  |
| Tempo di salita ≤ 1ms | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV10** |
| Risoluzione della tensione in uscita ≤ 10mVrms | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **EV 11** |
| Ripple picco-picco < 0.55% del fondo scala | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
|  |
| **Caratteristiche migliorative del sistema di misura delle tensioni e correnti di uscita:** |
| **EV 12** |
| Accuratezza minima 0.4% della lettura + 0.4% del fondo scala per segnali fino a 5 kHz | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 13** |
| Uscite con connettori BNC | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 14** |
| Isolamento galvanico delle uscite | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 15** |
| Possibilità di connessione a simulatori real-time tramite fibra ottica con “Aurora protocol” per l’esecuzione di Power Hardware in the Loop | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 16** |
| Compatibilità con labview | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 17** |
| Protocollo di comunicazione RS485 | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **Servizi accessori migliorativi:** |
| **EV 18** |
| Servizio di assistenza tecnica gratuito incluso per 12 mesi dalla data di consegna – presa in carico entro 3 gg lavorativi – assistenza tecnica da remoto | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 19** |
| Estensione di garanzia di legge a 24 mesi | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |
| **EV 20** |
| Estensione assistenza tecnica gratuita a 24 mesi – presa in carico entro 3 gg lavorativi – assistenza tecnica da remoto | ⬜ | Pg N. |
| Ove offerto indicare il n. di pagina della scheda tecnica dalla quale si evinca la presenza dell'elemento oggetto di valutazione |

**Rappresentante Legale/Titolare dell’Impresa**

(firma leggibile) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Luogo e data di nascita) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Legali Rappresentanti (nel caso di costituenda R.T.I./ Consorzio)**

(firme leggibili) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Luoghi e date di nascita) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Note utili alla compilazione**:

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, la relazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.